Nr sprawy: 11/sprzęt medyczny/17

Torzym 14.11.2017

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Nr sprawy: 11/sprzęt medyczny/17 Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie nr 1. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 17 cali  z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne?

Dla diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do do SIWZ w pkt. 3 w następujący sposób

| 3 | Minimalna przekątna min. 17” | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 2. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1  do SIWZ w pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w zewnętrzny układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 8 w następujący sposób

| 8 | Wbudowany lub zewnętrzny układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 3. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1  do SIWZ w pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę sektorową, której kąt pola obrazowania wynosi 90 stopni?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 22 w następujący sposób

| 22 | Kąt pola obrazowania min. 90 | TAK / Podać |  | 90 -114 – 0 pkt. ≥ 115 – 10 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 4. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę sektorową zbudowaną z 128 kryształów?

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt.23 w następujący sposób

| 23 | Ilość kryształów w głowicy min. 128 | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 5. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 44.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat nie posiadający optymalizacji obrazu PW za pomocą jednego przycisku, ale posiadający półautomatyczną optymalizację spektrum dopplerowskiego?

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 44 w następujący sposób

| 44 | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie wzmocnienia – jednym przyciskiem lub półautomatyczna optymalizacja spektrum dopplerowskiego | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 6. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 47.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat umożliwiający regulację kąta korekcji w zakresie ± 0-80°?

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt 47 w następujący sposób

| 47 | Minimalny zakres regulacji korekcji kąta min. ± 0-80° Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-15mm | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 7. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ pkt. 49.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwość regulacji wzmocnienia koloru na obrazach odtwarzalnych z twardego dysku?

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiający rezygnuje z zapisu treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt 49

| 49 | Kolor doppler Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocnienia koloru na obrazach odtwarzalnych z twardego dysku | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 8. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 68, 69, 70.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową zbudowaną z 128 elementów (bez opcji 3D, 4D)?

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiający rezygnuje z zapisu treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 68, 69, 70

| 68 | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa matrycowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz ± 1 MHz, obrazowanie w trybach 2D, 3D, 4D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni, ilość elementów min. 2000 | TAK / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej, zapamiętanie nadstaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji, możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz, synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| 70 | Obrazowanie 4D z głowicy przezprzełykowej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 9. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 71.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o obrazowanie z głowic wewnątrzsercowych?

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiający rezygnuje z zapisu treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 71

| 71 | Obrazowanie z głowic wewnątrzsercowych | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 10. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 72.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o obrazowanie oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek)?

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiający rezygnuje z zapisu treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 72

| 72 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 11. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 73.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej?

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiający rezygnuje z zapisu treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 73

| 73 | Możliwość rozbudowy aparatu o oprogramowanie do automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 12. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 75

Czy Zamawiający nie uważa, że przy zakupie nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego warto dodatkowo punktować wydłużony okres gwarancji (np. 48 lub 60 miesięczną gwarancję)?

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt. 75 w następujący sposób

| 75 | Gwarancja 60 miesięcy | Tak / Podać |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 13. Dotyczy załącznika nr zał.3.1_echokardiograf, zadanie nr 1 do SIWZ w pkt 40.

Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy przeznaczony między innymi do badań w kardiologii powinien posiadać obrazowanie w trybie M-mode anatomicznych z kilku kursorów jednocześnie w czasie rzeczywistym i z pamięci Cienloop?

Większość dostępnych aparatów na rynku posiada taki tryb obrazowanie który jest niezbędny wręcz w przypadku badania trudnych pacjentów w projekcji przymostkowej – pozwala na wyeliminowanie błędów pomiarowych jakie powstają w przypadku korzystania z klasycznego obrazowania M-mode.

Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania w trybie M-mode anatomiczny z kilku kursorów jednocześnie w czasie rzeczywistym i z pamięci Cienloop?

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14. Dotyczy zadania nr 3.3

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 (urządzenie do ogrzewania pacjenta) do odrębnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów i pozwoli Zamawiającemu na wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15. Dotyczy załącznika nr zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa, zadanie 3.3  do SIWZ w pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z czterema zakresami regulacji temperatury (temperatura otoczenia, 36°C, 40°C,44°C) dostosowanymi do różnych możliwości terapeutycznych?

Odpowiedz na pytanie nr 15

Zamawiający modyfikuje treść załącznika zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa, zadanie 3.3 do SIWZ w pkt .2 w następujący sposób:

| 2 | Min. 4 zakresy temperatury: temp. otoczenia; 32°C, 38°C, 42°C, (+/- 4°C) dla wszystkich zakresów temperatur | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 16. Dotyczy załącznika nr zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa, zadanie 3.3  do SIWZ w pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta łatwe do przenoszenia, z uchwytem, z możliwością zamocowania do pionowych rur bądź uchwytów (m.in. stojaki do kroplówek, łóżko pacjenta), o wadze 6,8 kg?

Odpowiedz na pytanie nr 16

Zamawiający modyfikuje treść załącznika zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa, zadanie 3.3 do SIWZ w pkt. 4 następujący sposób:

| 4 | Urządzenie łatwe do przenoszenia: uchwyt, masa maks. 7 kg, wymiary: maks. 300 mm x maks. 350 mm x maks. 400 mm (+/- 25mm dla każdej płaszczyzny) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 17. Dotyczy załącznika nr zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa zadanie 3.3  do SIWZ w pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta wyposażone w przewód zasilający o długości ok 3,5m?

Odpowiedz na pytanie nr 17

Zamawiający modyfikuje treść załącznika zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa, zadanie 3.3 do SIWZ w pkt. 7 w następujący sposób

| 7 | Długość przewodu grzewczego min 1,8 m, długość przewodu zasilającego min. 3,5m | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 18. Dotyczy załącznika nr zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa zadanie 3.3  do SIWZ w pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z systemem filtracji 0,2 mikrona?

Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiający modyfikuje treść załącznika zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa, zadanie 3.3 do SIWZ w pkt. 9 w następujący sposób

| 9 | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA: min. 99.99% dla 0.3μm (+/- 0.1 μm) | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 19. Dotyczy załącznika nr zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa zadanie 3.3  do SIWZ w pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta bez licznika całkowitego czasu pracy urządzenia?

Odpowiedz na pytanie nr 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20. Dotyczy załącznika nr zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa zadanie 3.3  do SIWZ w pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta charakteryzujące się prędkością przepływu powietrza 1424/2156 l/min?

Odpowiedz na pytanie nr 20

Zamawiający modyfikuje treść załącznika zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa, zadanie 3.3 do SIWZ w pkt. 8 w następujący sposób

| 8 | Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza mieszczący się w zakresie . 1400 l/min – 2200 l/m | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 21. Dotyczy załącznika nr zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa zadanie 3.3  do SIWZ w pkt. 15, 16.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta do którego przeznaczonych jest 16 różnych modeli kocy do wyboru w zależności od ułożenia pacjenta i zakresu dostępu chirurgicznego (m.in. koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta)? W ofercie brak kocy specjalnych, posiadających dodatkowe właściwości termoizolacyjne.

Odpowiedz na pytanie nr 21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22. Dotyczy załącznika nr zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa zadanie 3.3  do SIWZ w pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści koce na całe ciało dla dorosłych o wymiarach 203cm x 102 cm?

Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiający modyfikuje treść załącznika zał.3.3_worek_zestaw_urzadzenie_pompa, zadanie 3.3do SIWZ w pkt. 18 w następujący sposób:

| 18 | Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych: - koc na całe ciało (wymiar min. 218 x 127 cm) (+/- 25 cm w każdej płaszczyźnie) - 7 szt. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Pytanie nr 23. Dotyczy załącznika nr zał.3.5_holter ekg, zadanie 5 do SIWZ w pkt. 10.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga oprogramowania wraz z rejestratorem EKG czy samego rejestratora. Jeśli Zamawiający wymaga samego rejestratora, prosimy o wykreślenie z zestawienia parametrów pkt 10 „Oprogramowanie współpracujące z system operacyjnym Windows XP i 7”.

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Zamawiający wyjaśnia iż przedmiotem zamówienia jest sam rejestrator bez oprogramowania i rezygnuje z zapisu treść załącznika zał.3.5_holter ekg, zadanie 5 do SIWZ w pkt. 10 w następujący sposób:

| 10 | Oprogramowanie współpracujące z systemami operacyjnymi Windows XP i 7. | TAK |  | Warunek graniczny – brak pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający załącza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości: - wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu